Начальникам Управлении здравоохранения

Администрации г.Глазова, Воткинска,

Сарапула, Воткинского района

Главным врачам бюджетных и

муниципальных учреждении

здравоохранения Удмуртской республики

От 03.09.2012г. №05-30/6107

Министерство здравоохранения УР информирует, что хранение и транспортировка медицинских иммунобиологических препаратов должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и нормами  (ст. 13  157 – ФЗ). В связи с чем  направляет для использования в работе следующую информацию:

1.	"Холодовая цепь" – это постоянно функционирующая система организационных и практических мероприятий, обеспечивающая оптимальный температурный режим хранения и транспортировки медицинских иммунобиологических препаратов (в т.ч. используемых для иммунопрофилактики) на всех этапах пути их следования от предприятия-изготовителя до вакцинируемого. "Холодовая цепь" является одним из важнейших компонентов мероприятий при организации иммунопрофилактики инфекционных болезней.

2.	Необходимость такой системы обусловлена тем, что применяемые в настоящее время вакцины требуют строгого соблюдения определенного температурного режима при транспортировки и хранении, нарушение которого приводит к частичной или полной потере вакцинами иммуногенной активности, естественно влияющей на эффективность иммунизации и подрывающей доверие населения к прививкам.

3.	Все вакцины являются чувствительными биологическими субстанциями, которые со временем теряют свою активность. Происходит это намного быстрее при воздействии на них неблагоприятных температурных условий (выше или ниже рекомендуемого диапазона). Утраченная однажды активность вакцины не восстанавливается при возращении ее в рекомендуемый температурный режим, т.е. утрата активности необратима. Поэтому правильное хранение и транспортировка вакцин жизненно важны для сохранения ее активности вплоть до введения в организм.

4.	Все вакцины теряют свою активность при хранении при повышенной температуре, однако, их чувствительность к высоким температурам различна. Наиболее термочувствительными являются полиомиелитная, коревая, коклюшная (бесклеточная), паротитная, АКДС, АДС, АДС-М, БЦЖ, вакцина против гепатита В. (п.3.14 СП 3.3.2342-08)

5.	Система "Холодовой цепи" включает: 1) специально обученный персонал, обеспечивающий эксплуатацию холодильного оборудования, правильное хранение и транспортировку вакцин; 2) холодильное оборудование, предназначенное для хранения и транспортировки вакцин в оптимальных температурных условиях; 3) механизм контроля над соблюдением требуемых температурных условий на всех этапах хранения и транспортировки вакцин.

6. Уровни «холодовой цепи»:

- 4 уровень - поликлиники, амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты, общие врачебные практики (ОВП), медико-санитарные части, здравпункты;

- 3 уровень - центральные районные больницы,

- 2 уровень – межбольничная аптека БУЗ УР «УРЦ СПИД и ИЗ»

- 1 уровень - федеральный орган исполнительной власти в области здравоохранения.

7. Требования к оборудованию для "холодовой цепи"

На всех уровнях "холодовой цепи" должны работать специально обученные специалисты с определением служебных обязанностей в соответствии с занимаемой ими должностью и объемом работы (п. 2.2. 3.3.2342 – 08). Особенности транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов указаны в инструкциях по применению данных препаратов. Руководитель несет ответственность за ежегодно проводимое обучение сотрудников вопросам вакцинопрофилактики, в том числе условиям соблюдения требований «холодовой цепи».

Холодильное оборудование, предназначенное для транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов, должно обеспечивать (п. 3.13. СП 3.3.2342 – 08).:

- установленный температурный режим в течение всего времени транспортирования и хранения;

- достаточный объем для размещения максимального запаса МИБП, который может поступить на данный уровень "холодовой цепи";

- замораживание достаточного количества хладоэлементов, используемых в комплекте с термоконтейнерами.;

При работе холодильного оборудования учитывают (п.9.4. СП 3.3.2367-08):

- год выпуска;

- средний процент износа;

- достаточность  для обеспечения потребностей;

- метрологическое обеспечение;

- инженерное обслуживание: соблюдение правил техники безопасности, охраны труда, пожарной безопасности;

- наличие документа о допуске персонала к работе. Регулярное проведение инструктажа по технике безопасности и наличие журнала инструктажа;

- оборудование должно быть недоступно для посетителей;

- законность приобретения и использования.

Морозильники должны использоваться для замораживания хладоэлементов в соответствии с инструкцией по применению последних.

Температурный режим хранения и транспортирования МИБП контролируется работой приборов, измеряющих температуру (термоиндикаторов, терморегистраторов, термографов, термометров).

Термоконтейнеры:

- должны пройти в установленном порядке государственную регистрацию и иметь санитарно-эпидемиологическое заключение.

- должны иметь паспорта, инструкции по применению и необходимое количество хладоэлементов;

- внутреннее покрытие, которое должно быть из материалов, позволяющих перед повторным использованием производить дезинфекцию в соответствии с паспортом и инструкцией по применению термоконтейнеров;

- иметь санитарно-эпидемиологическое заключение, паспорта  на хладоэлементы.

Медицинская сумка-холодильник (малый термоконтейнер) должна обеспечивать температурный режим от 2 до 8 °С при температуре окружающей среды 43 °С не менее 24 ч.

Термоиндикаторы и терморегистраторы (МУ 3.3.2.2437-09):

-  должны обеспечивать контроль соблюдения температурного режима от момента закладки медицинских иммунобиологических препаратов в упаковочную тару до получения медицинских иммунобиологических препаратов пользователями (п. 3.15 СП 3.3.2342-08);

- должны пройти в установленном порядке государственную регистрацию и иметь санитарно-эпидемиологическое заключение.

К термоиндикаторам одноразового использования должны прилагаться контрольные карточки (ККИ), в которых следует регистрировать показания термоиндикаторов при поступлении и отгрузке МИБП на каждом этапе "холодовой цепи" с момента закладки МИБП в упаковочную тару до получения медицинских иммунобиологических препаратов пользователями.

8. Третий  уровень "холодовой цепи"

- все виды МИБП хранят при температуре от 2 до 8 °С в холодильниках, холодильных шкафах или холодильных камерах;

- хранение МИБП проводится в холодильном оборудовании на стеллажах (полках) с гигиеническим покрытием, имеющих соответствующую маркировку, при условии свободной циркуляции охлажденного воздуха;

- длительность хранения медицинских иммунобиологических препаратов на 3-м уровне холодовой цепи не должна превышать одного месяца (п. 3.12. СП 3.3.2342 – 08).;

- совместное хранение МИБП с другими медицинскими препаратами не допускается (п. 4.16 СП 3.3.2.1120-02);

- для замораживания необходимого количества хладоэлементов, в том числе и для чрезвычайных ситуаций, используют морозильники;

- должно быть достаточное количество резервных, оборотных термоконтейнеров для транспортирования МИБП в организации, осуществляющие вакцинопрофилактику;

- транспортирование МИБП на 3-й уровень осуществляют в термоконтейнерах с термоиндикаторами (п. 3.15 СП 3.3.2342-08);

- получение МИБП на 3-м уровне и отгрузка на 4-й уровень осуществляется в максимально короткие сроки;

- разгрузка МИБП должна производиться в максимально сжатые сроки (5 - 10 мин.).

- снабжение МИБП учреждения 3-го уровня и отпуск препаратов на 4-й уровень осуществляются в строгом соответствии с согласованными на текущий год заявками на иммунобиологические препараты и планом иммунизации населения;

- наличие конкретного плана действий в случае возникновения аварийных ситуаций (отключение электроэнергии, выход из строя холодильного оборудования и пр.), утвержденного руководителем организации (п. 2.2.  п.3.17 СП 3.3.2342 – 08).;

- факты аварийного или планового отключения холодильника фиксируются в журнале регистрации температурного режима холодильника.

- контроль за температурным режимом хранения вакцин в холодильнике осуществляется 2 раза в день и не менее 2 раз ночью,  показания термометра заносятся должностным лицом в журнал регистрации температурного режима холодильника ( приложение 2 СП 3.3.2.1120-02);

- должностное лицо, ответственное за "холодовую цепь", должно вести строгий учет поступлений и отправлений МИБП (п.4.4. 3.3.2367-08; приложение 1 СП 3.3.2.1120-02), контролировать показания термоиндикаторов (терморегистраторов), условия отпуска и транспортирования МИБП на 4-й уровень - в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов;

- при разгрузке МИБП ответственное должностное лицо фиксирует в журнале учета поступления и расхода МИБП (п.4.4. 3.3.2367-08, приложение 1 СП 3.3.2.1120-02) дату поступления, наименование препарата (и соответствующего растворителя), его количество, контрольный номер, серию, срок годности, наименование фирмы-производителя, условия транспортирования, показания термоиндикатора. Выборочно проводится визуальный осмотр поступившей партии препарата (целость упаковки МИБП), а также наличие сопровождающих документов.

9.  Четвертый уровень  "холодовой цепи"

- все виды МИБП хранят в холодильных шкафах или в бытовых холодильниках при температуре от 2 до 8 °С, термометры размещают на верхней и нижней полках холодильника;

- в морозильном отделении холодильников должен быть запас замороженных хладоэлементов;

- длительность хранения медицинских иммунобиологических препаратов на 4-м уровне холодовой цепи не должна превышать одного месяца (п. 3.12. СП 3.3.2342 – 08).;

- совместное хранение МИБП с другими медицинскими препаратами не допускается (п. 4.16 СП 3.3.2.1120-02);

- должен быть достаточный резерв холодильных сумок и хладоэлементов для доставки МИБП к местам проведения иммунизации;

- загрузку или разгрузку термоконтейнеров (холодильных сумок) осуществляют в срок до 10 мин. (без учета времени, необходимого для кондиционирования хладоэлементов);

- наличие конкретного плана действий в случае возникновения аварийных ситуаций (отключение электроэнергии, выход из строя холодильного оборудования и пр.), утвержденного руководителем организации (п. 2.2.  п.3.17 СП 3.3.2342 – 08).;

- факты аварийного или планового отключения холодильника фиксируются в журнале регистрации температурного режима холодильника.

- контроль за температурным режимом хранения вакцин в холодильнике осуществляется 2 раза в день и не менее 2 раз ночью,  показания термометра заносятся должностным лицом в журнал регистрации температурного режима холодильника (приложение 2 СП 3.3.2.1120-02);

- должностное лицо, ответственное за обеспечение "холодовой цепи", должно вести учет поступления и расхода МИБП (п.4.4. 3.3.2367-08 приложение 2 СП 3.3.2.1120-02), дату поступления, наименование препарата (и соответствующего растворителя), его количество, контрольный номер, серию, срок годности, наименование фирмы-производителя, условия транспортирования, показания термоиндикатора(п. 3.15 СП 3.3.2342-08). Выборочно проводится визуальный осмотр поступившей партии препарата (целость упаковки МИБП), а также наличие сопровождающих документов. Фиксировать показания термоиндикаторов (терморегистраторов), используемых для контроля температурного режима.

10. Рекомендации к  помещениям для хранения МИБП

-  площади помещения должны соответствовать  габаритам используемого оборудования (п.4.1 СП 3.3.2.1120-02);

- отопление (температура воздуха 18 °С), вентиляция (кратность воздухообмена при механической вентиляции: приток - 2, вытяжка - 3, при естественном воздухообмене - 1), водоснабжение (подводка воды с установкой раковины) (п.4.2 СП 3.3.2.1120-02);

- освещенность рабочих поверхностей не менее 150 лк, источник света - люминесцентные лампы или лампы накаливания;

- стены  и пол покрыты  материалами, выдерживающими режим многократной влажной уборки и дезинфекции;

- оборудование: холодильники с морозильными отсеками, рабочий стол, термоконтейнеры достаточной емкости, хладоэлементы, контейнер для мусора, емкость для приготовления дезинфицирующего раствора (п. 4.5 СП 3.3.2.1120-02);

- обязательное  соблюдение дезинфекционного режима.

- в помещении, где производится загрузка термоконтейнеров, должен быть предусмотрен стол для кондиционирования хладоэлементов.

11. Закладка хладоэлементов в термоконтейнер

- персонал должен знать  весь процесс  закладки хладоэлементов в термоконтейнер:

- замороженные хладоэлементы по извлечении их из морозильника или морозильной камеры должны быть выложены на стол с соблюдением следующих правил:

•	 в один слой, не более чем в два ряда;

•	вокруг каждого хладоэлемента должно оставаться свободное пространство не менее 5 см;

•	подождать, пока внутри хладоэлемента не появится небольшое количество воды (хладоэлемент будет достаточно кондиционирован, т.е. готов к использованию, как только лед начнет слегка передвигаться внутри него).

•	п. 3.14 СП 3.3.2342-08

12. Использование МИБП:

- хранение МИБП осуществляется в холодильниках, оснащенных термоиндикаторами, термометрами, при температуре 2 - 8 °С.

- хранение  МИБП осуществляется  с доступом охлажденного воздуха к каждой упаковке;

- препараты одного наименования располагаются при хранении по сериям, с учетом срока годности;

- в первую очередь используются вакцины, полученные раньше(п. 3.12 СП 3.3.2342 – 08).;

- вакцины разных наименований в одном холодильнике хранятся на разных маркированных полках;

- растворитель для вакцины должен храниться в холодильнике при температуре 2 - 8 °С, замораживание растворителя не допускается(п 3.22 СП 3.3.2342 – 08);

- запас хладоэлементов в морозильной камере холодильника должен быть достаточным для одномоментной загрузки всех имеющихся в лечебно-профилактической организации термоконтейнеров;

- хранение МИБП на дверной панели холодильника является грубым нарушением;

- контроль за температурным режимом хранения вакцин в холодильнике осуществляется 2 раза в день и не менее 2 раз ночью,  показания термометра заносятся должностным лицом в журнал регистрации температурного режима холодильника  (приложение 2 СП 3.3.2.1120-02);

- выборочный визуальный контроль МИБП в процессе хранения проводиться не реже чем один раз в месяц;

- факты аварийного или планового отключения холодильника фиксируются в журнале регистрации температурного режима холодильника.

- хранившиеся в условиях нарушения "холодовой цепи" МИБП не должны использоваться и подлежат уничтожению в соответствии с действующими нормативными и методическими документами (п 3.18,  4.12 СП 3.3.2342 – 08).; .

- хранение в холодильнике иных предметов или лекарственных препаратов не допускается (п.4.10 СП 3.3.2.1120-02)

Работа с МИБП (п. 9.5 СП 3.3.2367-08) включает в себя:

- наличие годовой заявки на вакцинные препараты;

- наличие объяснительной записки (обоснования) по составлению годовой заявки;

- поступление МИБП в соответствии с перечнем заявленных препаратов;

- наличие обязательных документов к МИБП;

- соблюдение условий и сроков хранения вакцин на данном уровне "холодовой цепи", условий транспортирования;

- наличие учета движения МИБП на каждом уровне "холодовой цепи";

- наличие графика отпуска препаратов на территории обслуживания;

- наличие системы контроля за движением препаратов, списанием, пополнением, эффективностью использования, наличие системы отчетности и реализации МИБП.

13. Рекомендации к вакцинам, закупленным в аптечных организациях (п. 3.16 СП 3.3.2342-08);

- получение, хранение и отпуск гражданам МИБП в аптечных организациях, имеющих рецептурный отдел, осуществляется в соответствии с требованиями СП 3.3.2.1120-02.

- через аптечные организации и организации здравоохранения реализуют только зарегистрированные и разрешенные к применению в установленном порядке отечественные и зарубежные МИБП.

- аптечными киосками и аптечными магазинами отпуск гражданам МИБП должен осуществляться по рецепту врача

- руководители аптечной организации и организации здравоохранения являются ответственными за обеспечение выполнения требований соблюдения "холодовой цепи" при транспортировании и хранении МИБП, а также при их обезвреживании.

- на вакцины выдается сертификат производства и паспорта на каждую серию отечественного препарата и сертификат соответствия - для импортных МИБП;

- пациентам вакцина  в аптечной организации выдается (независимо от организационно-правовой формы), с указанием на упаковке даты и времени продажи, выдачей чека, инструкции по ее применению на русском языке и при условии доставки препарата до места непосредственного использования с соблюдением "холодовой цепи" (в термоконтейнере или термосе со льдом с термоиндикатором);

- отпуск покупателям препарата и доставка его в лечебно-профилактическую организацию осуществляется в минимальные сроки после приобретения препарата при условии хранения и доставки последнего в термоконтейнере (термосе со льдом) или сумке-холодильнике при температуре 2 - 8 °С и термоиндикатором.

- вакцина, приобретенная в аптечной организации по рецепту врача, может использоваться в прививочных кабинетах ЛПО, детских дошкольных образовательных организациях, медицинских кабинетах общеобразовательных учебных организаций (специальных образовательных организациях), здравпунктах и других медицинских организациях, независимо от организационно-правовых форм, имеющих лицензию на медицинскую деятельность, при строгом соблюдении условий ее хранения и транспортирования (п 3.18, 4.12  СП 3.3.2342 – 08).

Заместитель министра                                                Л.А.Гузнищева

Данилова Е.А.

40-57-76

Список используемой литературы

1.	Федеральный закон №157-ФЗ « Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний»

2.	СП 3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»;

3.	СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»;

4.	СП 3.3.2.1248-03 «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов»;

5.	СП 3.3.2.2329-08 «Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов» (изменения и дополнения  к СП 3.3.2.1248-03);

6.	СП 3.3.2.1120-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям транспортирования, хранению и отпуску гражданам медицинских иммунобиологических препаратов, используемых для иммунопрофилактики аптечными учреждениями здравоохранения»;

7.	СП 3.3.2.2330-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям транспортирования, хранению и отпуску гражданам медицинских иммунобиологических препаратов, используемых для иммунопрофилактики аптечными учреждениями здравоохранения» (изменения и дополнения  к СП 3.3.2.1120-02);